УДК 681. 335

Интеллектуальные технологии определения составляющих импеданса

Глинкин Е.И, Наумова А.В.

Россия, Тамбов, Тамбовский государственный технический университет

Доказана эффективность способа аналитического контроля составляющих импеданса биологического объекта по точности и оперативности для систематизации закономерностей в информационную технологию проектирования.

Ключевые слова: эффективность, точность, оперативность, закономерности, импеданс, информационные технологии.

The effectiveness of the method of analytical control of the impedance components of a biological object to the precision and efficiency for systematization of patterns in information technology design is proved.

Key words: effectiveness, precision, efficiency, rules, impedance, information technology.

В последнее время  широкое распространение получают направления научных и диагностических исследований биологических объектов, предусматривающие анализ параметров измеренного комплексного сопротивления (импеданса) различных участков тела биообъекта, так называемые импедансные методы.

В большинстве известных способов математическое обеспечение не представляет модели процесса в явном виде, что обусловливает необходимость применения итерационных алгоритмов поиска решения с последующим построением статистической градуировочной характеристики и аппаратной  реализацией в приборах с жесткой структурой.  Вследствие этого снижаются точность и оперативность измерений.

Вектор развития синтеза инноваций направлен в сторону высокоэффективных метрологических средств с a priori оптимальными характеристиками и параметрами, нормируемыми мерами границ диапазона и адаптивными эквивалентами автоматического контроля, простыми алгоритмами и моделями в явной форме, согласованными с компонентами компьютерных анализаторов.

Цель: повысить точность  и оперативность измерения составляющих комплексного сопротивления биообъекта.

Задачи:

1. Провести анализ известных способов измерения составляющих импеданса биообъекта для выявления недостатков прототипа.

2. Представить инновационный способ, учитывающий закономерности прототипа.

3. Доказать метрологическую эффективность способа-инновации относительно прототипа по методической и динамической погрешности.

Известен способ определения составляющих импеданса биообъекта [1], заключающийся в том, что на биообъект подается через электроды импульс стабилизированного тока определенной полярности (например, положительной) и амплитудой . Вследствие емкостного характера реактивной составляющей импеданса биообъекта происходит переходной процесс нарастания напряжения на биообъекте, которое измеряется в фиксированные два момента времени  и  после начала импульса тока, получая соответственно значения напряжения  и . Измерение в момент времени  производится, когда емкость тканей биообъекта заряжена полностью и переходной процесс закончился.

Величина стабилизированного тока  выбирается такой, чтобы за время действия импульса тока произошел полный заряд емкости тканей биообъекта. Тогда напряжение на биообъекте пропорционально величине активной составляющей импеданса биообъекта.

Активное сопротивление R биообъекта определяется по формуле (при параллельной схеме замещения биообъекта)

.

Эквивалентная емкость С тканей биообъекта вычисляется с помощью выражения

.

Недостатками способа являются: низкая точность из-за наличия динамической и методической погрешности и невысокая оперативность, вызванные необходимостью ожидания установившегося режима динамической характеристики.

В данном способе за информативные параметры принимаются переменные для статистической градуировки импеданса, что значительно отдаляет результаты измерений от истинных значений за счет регламентируемой дисперсии.

В инновационном способе определения составляющих импеданса биологического объекта [2] информативными параметрами служат предельные эквиваленты, а именно установившийся потенциал Е и постоянная времени Т импульсной динамической характеристики (ИДХ).

По аналогии со способом [1] на биообъект подается импульс стабилизированного тока, измеряется напряжение на биообъекте в фиксированные два момента времени после начала импульса тока. В способе [2] дополнительно измеряется амплитуда стабилизированного тока , моменты времени фиксации напряжения представляют собой  и  , причем ; а в качестве составляющих импеданса биообъекта определяют активное сопротивление R и эквивалентную емкость C тканей биообъекта, которые рассчитывают по следующим формулам:

,

где Е – установившееся значение потенциала с постоянной времени T,

причем предельные эквиваленты оптимизируют по алгоритмам:

,

,

где  и  , соответственно, напряжение на биообъекте в моменты времени  и ;

при этом .

Методика способа позволяет расширить диапазон измерений и осуществить переход от построения статистических зависимостей к применению высокоэффективных калибровочных характеристик.

Повышение точности за счет исключения методической и динамической погрешности приведем на примере активного сопротивления:

,

где  - информативный параметр ИДХ сопротивления.

Эффективность по точности определяется нелинейностью η сопротивления R относительно постоянного сопротивления  способа [2]:

.

Сопротивление R=R(t) в способе [1] нелинейно, изменяется по экспоненте относительно постоянного параметра  способа [2], что обусловлено методической погрешностью.

Динамическая погрешность  определяется нелинейностью η:

т.е.  и также растет по экспоненте  с увеличением времени t, в то время как мгновенное значение U ИДХ стремится по асимптоте к установившемуся потенциалу.

Следовательно, способ [2], в отличие от способа [1], устраняет и методическую, и динамическую погрешность.

Повышение оперативности способа [2] оценивается эффективностью времени измерения t. В способе [2] измерения не превышает постоянную времени, а для способа [1] в 3-5 раз больше для погрешности (5-1)% определения установившегося потенциала Е.

Из эффективности, следует, что оперативность предлагаемого способа в 3-5 раз выше известных способов.

Выводы:

1. Способы определения составляющих комплексного сопротивления биообъекта, использующие информативными параметрами переменные величины для статистической градуировки импеданса, обладают низкой точностью и оперативностью из-за методической и динамической погрешности, регламентируемой метрологическими стандартами итерационного анализа и оценки приборов с жесткой структурой.

2. Способы, отражающие физику процесса по адекватным моделям в явном виде с алгоритмами оптимизации информативных параметров калибровочных характеристик, позволяют измерять импеданс в адаптивном диапазоне с нормируемой точностью и оперативностью известных мер границ аналитического контроля.

3. Повышение метрологической эффективности достигается исключением методической и динамической погрешности благодаря систематизации закономерностей анализа  и синтеза в информационную технологию проектирования высокоэффективных метрологических средств компьютерных анализаторов с гибкой ассоциативной архитектурой.

Список литературы

1. А. с. 1397024 (СССР), МКИ A 61 B 5/05. Способ определения составляющих импеданса биологического объекта и устройство для его осуществления / И.Ф. Барцлавский, А.В. Галиновский, В.З. Кузьменко. – 1988. – Б.И. № 19.

2. Патент 2509531 (РФ) по заявке  2012128278/14, кл. A61B5/053. Способ определения составляющих импеданса биообъекта / Е.И. Глинкин, А.В. Наумова. – 2014. – Бюл.№ 8.

Наумова Анна Викторовна – магистрант кафедры «Биомедицинская техника», ФГБОУ ВПО «ТГТУ», anna.naumova.19911@mail.ru; г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д.40а, кв.28.; 89537296782.

Глинкин Евгений Иванович – доктор технических наук, профессор кафедры «Биомедицинская техника», ФГБОУ ВПО «ТГТУ», glinkinei@rambler.ru; г. Тамбов, ул. Ленинградская, 8, кв. 3; 89108516847.