УДК 539.4-621.365.5

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ ТУРБИН ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАНИЙ

Кувалдин А.Б., Лепешкин А.Р., Лепешкин С.А.

Россия, г. Москва, НИУ «МЭИ»

Россия, г. Москва, ЦИАМ  им. П.И. Баранова

Приведены модернизация и результаты исследований бесконтактной системы измерений температур вращающегося диска турбины ГТД при испытаниях на разгонном стенде. Применение разработанной системы позволило повысить эффективность и надежность испытаний.

Ключевые слова: вращающийся диск, бесконтактная система измерений, температура, индукционный нагрев.

The modernization and results of investigations of non-contact temperature measurement system of a rotating GTE turbine disk at the tests on the spin rig are presented. Application of the developed system has improved the efficiency and reliability of the tests.

Keywords: rotating disk, non-contact measuring system, temperature, induction heating.

Существующие системы управления индукционным нагревом и измерений на разгонных стендах обеспечивают регулирование температурных режимов вращающихся дисков турбин авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и получение заданного неравномерного распределения температуры по радиусу диска [1, 2]. Однако указанные системы управления имеют недостатки, так как в контуры управления этих систем включены термопары, которые приварены на поверхности диска. Для передачи сигналов с термопар используются ртутные и щеточные токосъемники. Ограниченный срок службы токосъемников снижает надежность работы стендовых систем, приводит к частым перерывам и остановкам в процессе циклических испытаний. Выход из строя токосъемника или термопары может вызвать потерю управления процессом испытаний, перегрев диска и появление непрогнозируемых термонапряжений. Для подготовки, переборки и заправки ртутью токосъемников используется специальное помещение, которое имеет дополнительно специальную установку с электроприводом для проверки и получения характеристик колец токосъемников на рабочих частотах вращения. Кроме того, при работе со ртутью требуются специальные меры безопасности. Указанные системы необходимо модернизировать.

В данной работе приводятся результаты исследований и модернизация бесконтактной системы для измерений температур вращающихся дисков турбин ГТД при индукционном нагреве на разгонном стенде, оснащенным электроприводом постоянного тока 730 кВт и двумя генераторами ВПЧ-100-2400, для повышения эффективности испытаний. Указанная система позволяет устранить указанные выше недостатки. Рассматриваются два типовых пирометрических измерительных канала разной чувствительности на диапазоны температур: 150…310 °С – для области диска в зоне ступицы и 280…530 °С – для обода. Такие интервалы диапазонов обусловлены тем, что при указанных низких температурах для  пирометров, работающих в ближней ИК - области спектра, зависимость интенсивности воспринимаемого излучения от температуры существенно нелинейная с большой крутизной.

Фотопреобразователи вынесены за пределы разгонной бронекамеры, где наибольший уровень электромагнитных помех от электродвигателя привода и индуктора системы нагрева, с помощью кварцевых гибких световодов. Приемные торцы световодов заключенных в защитные медные трубки, установлены на расстоянии 9-10 мм от поверхности исследуемого диска. В процессе подготовки была выполнена препарировка диска II ступени турбины ГТД двумя хромель-алюмелевыми термопарами и изготовлен  индукционный нагреватель. Медные трубки закреплены на раме над диском внутри бронекамеры и выводят выходные концы волокон с оптическими разъемами через герметичные выводы за пределы бронекамеры, где состыковываются с фотопреобразователями пирометров.

Исследования проводились при пониженном давлении воздуха  0,07 атм в вакуумной бронекамере. Частота электрического тока, используемая в индукционном нагревателе – 2,4 кГц. Первые исследования показали на выходе чувствительного фотопреобразователя большой уровень помех с основной гармоникой частоты вращения ротора, характерной для электродвигателя привода. Причем, в выходном сигнале чувствительного канала наблюдались преимущественно амплитуды отрицательных импульсов, что при регистрации осредненного значения электрического сигнала приводило к занижению температуры в показаниях пирометра. Тем не менее, сопоставление показаний пирометров с термопарными измерениями показали удовлетворительную сходимость результатов. Расхождение пирометрических измерений с термопарными, в этом испытании, в абсолютных значениях, составило ( 10…20 °С. Характерно, что при установившемся режиме, это расхождение по каналу «обод» (имеющего меньшую чувствительность, по сравнению с каналом «ступица»)  становиться меньше  ̶ 5 °С. Это сопоставимо с погрешностями градуировки как пирометра так и термопары.

Борьба с наведенными помехами посредством установки электрических фильтров в цепях информационного сигнала, в системах содержащих нелинейный элемент, в данном случае фотодиод, не целесообразна. Проявляется эффект детектирования, вызывающий появление  дополнительной постоянной составляющей от наведенной помехи, суммирующейся с полезным сигналом. Отсюда дополнительная погрешность измерения.

В данных исследованиях дополнительно было введено магнитное экранирование после заключения фотопреобразователей, имеющих силуминовые корпуса, в дополнительный ферромагнитный стальной ящик. При этом помехи значительно снизились до удовлетворительного уровня. Последующие исследования показали лучшую сходимость  результатов, с учетом методических систематических поправок. Зависимости графиков температур по высокотемпературному каналу обода, практически, совпали с линиями показаний по одной из контрольных термопар. Для низкотемпературного канала ступицы сопоставляемые графики температур показали смещение со значением 15…20 °С. Происхождение этого смещения может быть различным: из-за отклонений в исходной градуировке; загрязнения входного торца волокна; смещения ориентации волокна как по радиусу диска так и по углу к его поверхности и влияния выступающих элементов прокладки проводов препарирования с фольгированным покрытием на поверхности диска.

На основе проведенных исследований были осуществлены модернизация бесконтактной системы с 5 каналами измерений температур, мероприятия по устранению погрешностей измерений и помех и применение указанной системы при циклических испытаниях диска турбины ГТД на разгонном стенде.

Разработанная система позволила повысить эффективность и надежность испытаний и точность измерений, сократить сроки и понизить стоимость испытаний без использования ртутных токосъемников и др. дополнительного оборудования. В дальнейшем необходимо продолжить работы по совершенствованию технологии бесконтактных измерений с учетом более низких температур вращающихся дисков.

Рис. 1. Диск с испытательной оснасткой (индукторами, световодами и фотодиодами) в разгонной бронекамере стенда.

Список литературы

1. Кувалдин А.Б. Скоростные режимы индукционного нагрева и термонапряжения в изделиях [Текст] / А.Б. Кувалдин, А.Р. Лепешкин. Монография. ( Новосибирск: Изд.-во НГТУ, 2006. 286 с.

2. Пат. 2416869 Российская Федерация, МПК H02N 11/00. Способ  получения энергии и устройство для его реализации / А.Б. Кувалдин, А.Р. Лепешкин, С.А. Лепешкин; Заявитель и патентообладатель НИУ “МЭИ“. - № 2010117026/07; заявл. 30.04.2010; опубл. 20.04.2011, бюл. № 11.

Кувалдин Александр Борисович, академик АЭН РФ, д-р техн. наук, профессор кафедры АЭТУС НИУ «МЭИ». 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14.

E-mail:  KuvaldinAB@mpei.ru

Лепешкин Александр Роальдович, академик АЭН РФ, д-р техн. наук, начальник сектора, ФГУП “ЦИАМ им. П.И. Баранова”, 111116, Москва, ул. Авиамоторная, д.2.

Е-mail: lepeshkin.ar@gmail.com.

Лепешкин Степан Александрович, н.с. кафедры АЭТУС НИУ «МЭИ». 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. E-mail: Stepan111@gmail.com